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一、总则
本技术规格书适用于福建省东南电化股份有限公司质量流量计分析仪表采购项目的设计文件和技术要求。
1.1 本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准，投标方应提供一套满足本规范和所列标准要求的高质量产品及相应服务，技术规格书和数据表中的任何疏漏不应成为供货商提供不合格产品的借口。所提供的产品应是技术上成熟先进的产品；所有的产品必须是全新的，招标方不接受修复的产品；所有产品不得转包或贴牌。
1.2 如果投标方未以书面形式对本规格书提出异议，则意味着投标方提供的在线分析仪满足了本规格书和有关工业标准的要求。如有异议，不管多么微小，都应在投标书中以“技术偏离表”为标题的专门章节中加以详细表明。
1.3 本规格书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求，选型错误由投标方负责。
1.4 只有招标方有权修改本规格书。经买卖双方协商，最终确定的技术协议应作为合同的一个附件，并与合同文件有相同的法律效力。
1.5 在签订合同后，招标方有权提出因标准、规范和规程发生变化而产生的一些修订要求，具体事宜由双发共同协商确定。
[bookmark: _Toc201831307]1.6 执行标准规范
分析仪表的设计、设备选择、制作安装及调试过程，有关的技术文件和图纸遵循下列标准和规范，所有规范若有更新以最新版本为执行版本。
	GB/T 50093
	《自动化仪表工程施工及质量验收规范》

	GB/T 50770
	《石油化工安全仪表系统设计规范》

	GB/T 50493
	《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》

	SH/T 3006
	《石油化工企业控制室和自动分析器室设计规范》

	SH/T 3019
	《石油化工仪表管道线路设计规范》

	SH/T 3020
	《石油化工仪表供气设计规范》

	SH/T 3081
	《石油化工仪表接地设计规范》

	SH/T 3082
	《石油化工仪表供电设计规范》

	SH/T 3104
	《石油化工仪表安装设计规范》

	SH/T 3126
	《石油化工仪表及管道伴热和隔热设计规范》



二、质量流量计技术要求
2.1 投标方应承担福建省东南电化公司质量流量计的整机采购及技术支持等服务，确保分析仪表满足生产需求。
2.2 所有设备需符合本技术规格书规定的性能参数、材质标准、安全防护等级等要求，满足工业现场的工艺需求。
2.3 投标方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。投标方为东南电化公司提供的仪表在保修期内非人为损坏，投标方需为东南电化公司提供免费更换、维修。
2.4 投标方所提供的主机产品必须是原厂原包装（含货物质量合格证书）产品。投标方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。
2.5 本项目招标仪表的全部技术要求，均需严格参照招标文件附件中的仪表数据表相关规定执行。
详细技术参数如下：
1、仪表数据表
	质量流量计数据表 MASS FLOWMETER DATA SHEET

	概况
GENERAL
	1
	位号 Tag Number
	23FT-9010J
	
	

	
	2
	用途 Service
	50碱出界区总管流量
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	P&ID号 P&ID Number
	N25334-5-23-90-PS08-03
	
	

	
	5
	管道编号/设备编号 Line No./Equipment No.
	CSM-239027-125-F1RF1-H1 
	
	

	
	6
	管道规格(外径×壁厚) Pipe Size(OD×T) mm
	DN125
	
	

	
	7
	管道材质 Pipe Material
	N6
	
	

	
	8
	环境温度 Ambient Temperature ℃
	
	
	

	
	9
	危险区域等级 Area Classification
	
	
	

	操作条件
PROCESS DATA
	10
	工艺介质 Process Fluid
	50%NaOH
	
	

	
	11
	介质状态 Fluid State
	液体
	
	

	
	12
	操作温度 Operation Temp. Nor./ Max. ℃
	40
	
	

	
	13
	操作压力 Operation Pres. Nor./ Max. Mpa(G)
	0.48
	
	

	
	14
	设计温度 Design Temp. Nor./ Max. ℃
	80
	
	

	
	15
	设计压力 Design Pres. Nor./ Max. Mpa(G)
	0.8
	
	

	
	16
	流量Flow
	最小 Min.
	液体 Liquid m3/h
	
	
	

	
	17
	
	正常 Nor.
	气体 Gas Nm3/h
	50 m3/h / 75 t/h
	
	

	
	18
	
	最大 Max.
	蒸汽 Vapour kg/h
	65 m3/h / 97.5 t/h
	
	

	
	19
	标准密度 Std. Density kg/Nm3
	
	
	

	
	20
	操作密度 Density at Operation Cond. kg/m3
	1502
	
	

	
	21
	动力粘度 Dynamical Viscosity mPa.s
	6.36
	
	

	
	22
	允许压力损失 Allowable Press. Drop Kpa
	
	
	

	
	23
	
	
	
	

	流量计本体规格
FLOWMETER BODY SPEC.
	24
	流量计型号 Flowmeter Model
	*
	
	

	
	25
	流量计型式 Flowmeter Type
	*
	
	

	
	26
	测量范围 Measure Range
	0~100 t/h
	
	

	
	27
	流量计精度 Flowmeter Accuracy
	±0.1 %
	
	

	
	28
	公称直径 Nominal Size
	*
	
	

	
	29
	过程连接 Process Connect
	法兰连接
	
	

	
	30
	法兰标准及等级 Flange Standard & Rating
	HG/T20592(B)-2009 PN10
	
	

	
	31
	法兰尺寸及密封面 Flange Size & Facing
	*  RF
	
	

	
	32
	法兰材质 Flange Material
	304SS松套法兰 接液部分 Alloy C22
	
	

	
	33
	本体材质 Body Material
	304SS
	
	

	
	34
	测量管材质 Meter Piping Material
	Alloy C22
	
	

	
	35
	衬里 Lining
	
	
	

	
	36
	连接电缆 Conn. Cable
	
	
	

	转换器规格
CONVERTOR SPEC.
	37
	变送单元型号 Transmitter Model
	*
	
	

	
	38
	安装方式 Mout Type
	一体式
	
	

	
	39
	输出信号 Output Signal
	4~20mA DC + HART
	
	

	
	40
	电源 Power Supply
	24 VDC
	
	

	
	41
	电气接口尺寸 Electric Connection Size
	2*1/2" NPT(F)
	
	

	
	42
	输出指示表类型 Output Indicator
	带
	
	

	
	43
	防护等级 Protection Class
	IP65
	
	

	
	44
	防爆认证 Explosion-proof Certification
	/
	
	

	
	45
	温度测量范围 Temp. Meas. Range
	0~100 ℃
	
	

	其他要求
OTHERS
	46
	安全等级 Safety Integrity Level(SIL)
	
	
	

	
	47
	认证 Approval
	
	
	

	
	48
	密度测量范围 Density Meas. Range
	0~2000 Kg/m3
	
	

	
	49
	制造商 Manufacturer
	
	
	

	备注
REM.
	50
	

	
	51
	


2、 具体参数要求
[bookmark: _GoBack]50碱质量流量计参数如下：口径DN100，测量管材质镍合金 C-22/2.4602（哈氏合金），外壳材质316L，流量精度0.1%，密度精度：0.002 g/cm³，最大测量流量170t/h，2路输出，一路流量输出，另一路浓度输出功能（甲方不提供浓度测量相关数据表，乙方所提供表计自身需具备准确测量50%液碱浓度功能，且与实验室手工滴定数据误差在±0.1%，详见验收标准），包含监检证书。
三、工程技术与售后服务
3.1 投标方派遣合格的现场技术服务人员负责设备的现场指导、安装、调试工作。预估的工作内容、人员和时间见下表。
	
序号
	
技术服务内容
	派出人员构成
	
备注

	
	
	职称
	人数
	时间
	

	1
	现场考察
	



工程师
	



1-2 人
	

根据具体 情况而定
	

买方负责现 场具备条件

	
2
	
系统安装指导
	
	
	
	

	3
	系统调试
	
	
	
	



3.2 投标方所提供的设备材料应包括设备运行、维护、调校的说明书，并对需方人员进行培训，提供详细的培训资料。
3.3 如果现场需要，供方需在接到用户通知后8小时内做出响应，48小时内赶到现场并及时处理出现的任何问题。
3.4 装箱运输的成套附件，采用同等条件进行包装。
3.5 装箱的技术条件有：出厂合格证、安装使用说明书、装箱单。装箱单上并应注明：制造厂名称和地址、产品名称和型号、装箱数量、装箱日期、装箱人工号等。
3.6 包装箱内装入的零部件必须有明显的标记与标签，注明部件号、编号、名称及数量，标签所标内容应与装箱单一致。
3.7 投标方保证所提供的设备满足本装置安全、可靠运行的要求，并对分析仪表的设计、制造、供货、实验、装箱、发运、运行调试等过程全面负责。
3.8 保质期为分析仪表正式投运后一年，保质期内产品出现质量问题，由投标方处理或重新配供。
四、供货范围
本次采购的供货范围如下：
	名称
	细项
	数量

	质量流量计
	整机
	1台



五、交货期
5.1 设备的交货进度要满足工程安装进度的要求。
5.2 备品备件、随机资料、专用工具随在线分析仪表一起供货。
5.3 交货时间：合同签订后2个月内交货。
5.4 交货地点：福建省福州市福清市江阴工业集中区国盛大道3号，福建省东南电化股份有限公司厂区装置现场。
5.5 包装运输：投标方应严格按货物的国家相关标准的“包装、标记、运输及票据须知”的要求对货物进行包装和标识(备品备件应与设备分别包装)，保证设备完好无损地运输至招标方的使用现场。随机备件单独包装后放入在线分析仪包装箱内，防止丢失或损坏。
6、验收标准

6.1 浓度验收指标：仪表在线浓度测量值与甲方实验室手工滴定结果比对，绝对误差控制在 ±0.1% 以内，滴定数据作为判定基准。
6.2 浓度测量能力要求：甲方不提供浓度补偿、校准等数据表，供方所供质量流量计需自带成熟、可靠的浓度测量算法，无需甲方补充参数即可精准测量 50% 液碱浓度，无法达到该功能要求视为设备不合格。
6.3 设备责任条款：本仪表接入生产关键联锁自控回路，若因仪表自身性能、本体故障、设计缺陷引发产品质量不合格、装置非计划停车、安全环保事故等情况，甲方有权全额退货，供方承担由此产生的一切经济损失。
6.4 附加要求：仪表同时具备质量流量精准测量功能，流量、浓度信号稳定输出，适配 50% 液碱腐蚀工况，满足长期连续自控联锁运行需求。


